## 检测站
2026年昌吉州检测机构双随机一公开执法检查台账
序号 | 县市 | 企业名称名称 | 存在问题 | 是否责令限期整改 | 发现时间 | 检查人员 | 隐患问题数量
1 | 昌吉市 | 昌吉州天力建设工程质量检测中心（有限公司） | 1、现场不能提供承接工程检测所在地建设行政主管登记证明；2、2026WJJ00018没有比重瓶的校准记录；乙醚在台账中未进行购买，出具了密度的检测报告；3、鉴定报告（2022）JD字第000322号综合评定结果为A级，结论判定为B级；4、2026XS00013氯离子应依据GB55008-2021进行判定，但依据JGJ52-2006进行判定，质量指标不正确；5、S-136钢筋扫描仪计量确认记录最大允许偏差，不符合JGJ/T152-2019中的规定； | 是 | 2026.06.18 | 于元浚 丁长武 丁 洁 | 5
2 | 昌吉市 | 新疆恒晟建材检验有限责任公司 | 1、WT-2026-00506电线（燃烧性能）判定依据不充分，没有GB/T18380.13-2022方法标准；2、WT-2026-000682砂氯离子未依据GB55008-2021进行判定，按JGJ52-2006进行判定，不符合标准要求；3、WT-2026-001468室内环境检测中氡按GB50325-2020进行检测为土壤中的氡，应按T/CECS569-2019检测空气中的氡；4、WT-2026-000116检测报告回弹砼强度判定有误；WT-2026-000116报告，注册结构工程师未签字；5、WT-2026-002605报告未按JGJ/T98-2010中5.1要求试配，无砂浆试配强度计算（原始记录中）；6、WT-2026-000099报告，检测方案中抽样数量无样本总数； | 是 | 2026.06.22 | 于元浚 丁长武 丁 洁 | 6
3 | 昌吉市 | 新疆同洲工程试验检测有限责任公司 | 1、现场不能提供检测合同；2、WE-300（T2-018）设备档案中设备确认证书不完整（计量来源明确方法标准条款）；3、2026SP00002原始记录信息不齐全； | 否 | 2026.06.23 | 于元浚 丁长武 丁 洁 | 3
4 | 昌吉市 | 昌吉市天筑检测有限责任公司 | 1、2026-HQ001混凝土砌块原始记录中无设备的量程、精度范围；2、现场未提供不合格报告处置程序；3、混凝土快速冻融箱（KDR-V5）设备计量确认记录技术要求未按GB/T50082-2024的方法标准执行；4、WT-2026-000820报告无测点示意图； | 否 | 2026.06.23 | 于元浚 丁长武 丁 洁 | 4
5 | 昌吉市 | 昌吉市金业建筑检测公司 | 1、天平安放台面不稳固；2、检测委托合同签订不规范（2026JY（008））；3、中空玻璃原始记录检测结果复印；4、现场未提供不合格报告处置程序；5、WT-2026-00396报告（实体检测）无注册结构工程师签章；6、回填土用标准砂无密实度检验结果，出据报告； | 否 | 2026.06.24 | 于元浚 丁长武 丁 洁 | 6
6 | 昌吉市 | 新疆环疆建设工程质量检测有限责任公司 | 1、无法提供在异地承接检测业务所在地区市建设行政主管部门的备案记录；2、化分室无控温设施，化学试剂，酸碱分类存放；3、混凝土快速冻融试验设备（KDR-28）精度0.5度，不符合GB/T50082-2024要求，缺标准试件；4、HJJ-2025-051合同检测项目签订不规范；5、2026-WI-00815结论错误；6、2026-WT-00783地基检测报告缺位移表的设备，置换率检测报告、原始记录中均未填写；载荷仪、千斤顶每个点都写两台设备；7、不合格报告处置程序，缺处理规定的内容；8、缺防水涂料的测厚仪；混凝土快速冻融机仪器设备确认记录技术要求写的校准规程上的标准，不符合规定；9、2026-WT-01048原始记录低温柔性原始记录缺内容，拉伸强度计量单位错误； | 是 | 2026.06.24 | 于元浚 丁长武 丁 洁 | 9
7 | 吉木萨尔县 | 吉木萨尔县环疆建设工程质量检测有限责任公司 | 1、现场未提供工程项目登记记录证明；2、XJYL-FW-2026001合同不规范；3、2026HQK003混凝土砌块尺寸（240×（170×120）×100）㎜为异型砌块，实际在检测报告中未明确尺寸；4、2026BQW002玻纤网依据JGJ144和GB20102标准中规定要求为30个样品，实际为20个样品；5、现场不能提供不合格报告处置程序；6、2026FS00006防水涂料对涂膜厚度的未进行测定； | 是 | 2026.06.25 | 于元浚 丁长武 丁 洁 | 6
8 | 玛纳斯县 | 昌吉州天力建设工程质量检测中心（有限公司） | 1、200吨压力机未固定，存在安全隐患；2、化学试剂柜不规范，有毒有害需分开存放；3、WT-2026-00017(2026TT0001)检测点位图轴线尺寸未标注；4、混凝土快速冻融试验机（TDR）设备校准确订记录未按GB/T50082-2024方法标准进行校准（0.1℃），动弹性模量测定仪（DF-W18）校准确认记录不正确；5、WT-2026-00031(2026SHB0003)抗压强度原始记录缺公式； | 否 | 2026.06.26 | 于元浚 丁长武 丁 洁 | 5
9 | 奇台县 | 奇台县建筑材料检测有限责任公司 | 1、负压筛与门窗三项性能（有温湿度要求）放置一室，不符合标准要求；2、检测合同未编号，不规范；3、2026BW0005模塑聚苯板检测报告中（燃烧性能B1级），未做氧指数就依据GB8624-2012进行判定，不符合标准要求；表观密度偏差、尺寸稳定性未按GB/T6342-1996进行测量，原始记录、检测报告中缺GB/T6342-1996方法标准；4、WJJ20260003高性能减水剂检测 报告未提供比重瓶、含气量测定仪校准记录就出具密度的检测报告，检测结论不规范，有实测值，但结论对所有检测项目进行符合判定；5、见证取样试块（混凝土）无芯片；6、2026SN000030水泥检测报告盖章不符合相关要求，不应盖住建厅资质章（细度、标准稠度用水量、水泥胶砂流动度）；7、沸煮箱校准证书确认记录有误；8、QK20260005自保温砌块（尺寸100㎜×100㎜×100㎜）,没有依据，原始记录燃烧性能（不燃性、燃烧热值）没有状态调节； | 是 | 2026.06.29 | 于元浚 丁长武 丁 洁 | 8
10 | 准东 | 新疆准东经济技术开发区西北产品质量检测有限责任公司 | 1、检测合同无编号，合同第一条中1.2检测项回弹法检测混凝土抗压强度超资质；2、水泥室胶砂流动度跳桌、胶砂振实台尺寸不符合标准要求；标准稠度用水器量水器无设备；3、检测合同无编号；4、（2026）准西检ZJC字第000144号粒化高炉矿渣粉检测报告（密度、比表面积、强度活性指数）方法标准使用错误，正确为GB/T208-2014、GB/T8074-2008、GB/T17671-2021；5、（2026）准西检ZJC字第00382号砂浆试块抗压设备（0-300）kN，检测结果为31.07N，28.47N，28.12N，使用设备超量程；6、现场不能提供有效运行和维护记录；7、XJ(1)-236集料坚固性试验仪设备确认记录确认结果不正确，计量来源不正确；8、（2026）准西检ZJC字第00143号高性能减水剂检测报告、原始记录、委托单检测依据、检测项目不一致（原始记录中有减水率，但实际没有委托），缺GB/T50080-2016、GB/T50081-2019方法标准； | 是 | 2026.06.30 | 于元浚 丁长武 丁 洁 | 8
11 | 准东 | 新疆准东经济技术开发区宏滙检测服务有限公司 | 1、水泥胶砂振实台（未固定），胶砂振实台与胶砂流动度（跳桌）基座尺寸不符合标准要求。2、BG-2026-WT-0003热轧带肋钢筋检测报告检测参数与委托单不一致（弯屈），对反向弯屈试验在烘箱中的放置时间、温度未进行描述。3、见证取样混凝土试块无芯片；4、BG-2026-WT-00042混凝土立方体抗压强度检测报告无见证取样章（见证试验）；5、现场不能提供2026年质量监控计划中水泥留样复测记录；6、BG-2026-WT-00086（级配砂砾）原始记录中设备有精度，没有具体量程范围； | 是 | 2026.06.30 | 于元浚 丁长武 丁 洁 | 6
12 | 准东 | 新疆方科检测技术服务有限责任公司 | 1、可溶物含量未做防护罩，会产生有毒有害气体；2、水泥室标准稠度用水量无设备；3、检测合同001号不规范（第五条第4款）；4、CFJ2026000740A自保温砌块裁切尺寸没有依据，按GB/T4111-2013的方法标准检测，原始记录中燃烧热值明确苯甲酸；5、混凝土试块无芯片；6、CFJ202600101A现浇混凝复合外保温模板检测结论与实际检测结果不一致，未明确所检保温层芯材的名称； | 是 | 2026.07.01 | 于元浚 丁长武 丁 洁 | 6
13 | 准东 | 昌吉州科正工程检测有限公司 | 1、现场未提供工程项目登记记录；2、标养室的试块没有标识；3、2026KF0003粒化高炉矿渣粉检测依据缺方法标准GB/T208-2014、GB/T17671-2021、GB/T8074-2008、GB/T2419-2005检测报告、委托单、传递卡、原始记录检测检测依据不一致；4、2026TT00033土工原始记录中没有公式，没有量程、范围、状态描述；5、现场不能提供不合格处置程序；6、混凝土试块无芯片；7、2026JQK0002蒸压加气块干密度原始记录在烘箱中放置时间没有具体的过程，抗压强度原始记录中未体现含水率（10±2）%的过程； | 是 | 2026.07.01 | 于元浚 丁长武 丁 洁 | 7
14 | 准东 | 新疆泽昊建设工程检测有限公司 | 1、XGD250618013检测合同第1款1.3条中存在分包业务行为，未明确具体检测 范围和检测参数名称；2、水泥室标准恒温养护箱中没有温度计；3、防水卷材室设备使用记录不完整，没有具体的时间区间；4、2026-ZH000283水泥检测结论判定依据过期标准GB175-2007进行判定，委托单、传递卡、检测报告检测依据不一致，原始记录中使用错误的方法标准GB/T1346-2014，胶砂流动度使用错误的方法标准GB/T17671-2021，正确的为GB/T2419-2005；5、2026-ZH0004结构实体检测报告、原始记录、委托单中（检测参数）名称不一致，原始记录中未明确实际检测厚度尺寸，检测方案中未明确具体构件数量及抽取数量，编制、审核未签字，结构工程师未在检测报告上加盖印章；6、有不合格处理程序，具体处理措施未实施；7、混凝土试块无芯片；8、ZH-YQ-263混凝土冻融试验机设备确认做的不完整；9、2026-ZH-00034烧结普通砖检测检测报告有判定依据但实际未下结论，原始记录抗压强度检测结果超量程； | 是 | 2026.07.02 | 于元浚 丁长武 丁 洁 | 9
15 | 准东 | 新疆鑫立城建筑材料科技研究院（有限公司）准东分公司 | 1、法人未交及时变更，资质证书为季忆，营业执照为范书涛；2、防水卷材室可溶物含量检测项目设备少一个萃取器，防水涂料缺涂膜厚度计；3、XLC2DHT001合同不规范，合同第一条内检测项目，乙方有分包检测行为；4、BG-2026-GX-0004热轧带肋钢筋使用方法标准不正确（GB/T232-2024），检测结论使用错误标准（GB/T1499.2），委托检测项目与检测报告检测项目不一致，原始记录缺设备（卡尺、电子称、钢直尺）量程、精度、范围，设备状态描述，尺寸是否符合标准要求不明确；5、BG-2026-JB-0006砂浆抗压强度养护条件为标准养护，但实际龄期为30天，抗压强度检测结果超量程；6、委托台帐与设备运行记录试验编号不相符；7、质量监督计划未有效实施缺少监督记录；8、BG-2026-HA-0006混凝土抗压强度原始记录未对试块进行尺寸测量就进行抗压；9、鑫立城芨芨湖驻地试验室做混凝土强度检测（未取得相应资质）； | 是 | 2026.07.03 | 于元浚 丁长武 丁 洁 | 9